Pieczęć wykonawcy

Parametry wymagane określono na podstawie normy PN-EN 1789:2007 „Ambulanse drogowe…” w zakresie typu C

###### OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE SAMOCHODU BAZOWEGO I PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO KARETKI SPECJALISTYCZNEJ TYPU C Z ZABUDOWĄ CZĘŚCI MEDYCZNEJ I WYPOSAŻENIEM

Marka i model: ......................................................................................................................

Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji - ………………………………………………………………….

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego .......................................

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nadwozie |  |  |
| - Typu furgon z izolacją termiczną i akustyczną. |  |  |
| - Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. |  |  |
| - Przystosowany do przewozu min. 4 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| - Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z PN EN 1789. |  |  |
| - Wysokość przedziału medycznego min 1,85 m. |  |  |
| - Długość przedziału medycznego min 3,25 m. Szerokość przedziału medycznego min 1,70 m. |  |  |
| - Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 2600. |  |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. |  |  |
| - Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| - Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy |  |  |
| - Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego wyposażona w drzwi przesuwne. Drzwi nie powinny mieć możliwości otwierania podczas ruchu pojazdu, nie może być możliwości poruszania się pojazdem przy otwartych drzwiach – zgodnie z wymogami normy PN EN 1789:2007. |  |  |
| - Lakier w kolorze białym lub kremowym. |  |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane, |  |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi. |  |  |
| - Autoalarm. |  |  |
| - Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera, |  |  |
| - Reflektory przeciwmgielne przednie, |  |  |
| - Elektrycznie otwierane szyby w kabinie kierowcy, |  |  |
| - Radioodtwarzacz MP3 z nagłośnieniem obu przedziałów: kierowcy i medycznego, z możliwością regulacji głośności z przedziału medycznego, |  |  |
| - Światła boczne pozycyjne, |  |  |
| - Dodatkowe drzwi boczne usytuowane za kierowcą, za którymi znajduje się schowek na; butle tlenowe, krzesełko kardiologiczne, materac próżniowy, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe. Obserwacja manometrów butli musi odbywać się zarówno od wewnątrz jak i z zewnątrz. Dostęp do sprzętu znajdującego się w schowku tylko z zewnątrz pojazdu. |  |  |
| - Homologacja na pojazd skompletowany – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna (należy załączyć do oferty kpl. dokumentów). |  |  |
| - Potwierdzenie wykonanego testu zderzeniowego całego nadwozia ambulansu wystawione przez niezależną notyfikowaną jednostkę badawczą – załączyć do oferty, |  |  |
| - Komplet (4 szt.) opon zimowych z felgami, |  |  |
| - Nawigacja GPS z mapą Polski i Europy |  |  |
| - Kamera cofania i kamera w pomieszczeniu dla pacjenta z ekranem ciekłokrystalicznym w kabinie kierowcy, |  |  |
| II. Silnik |  |  |
| - Zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. Ambulans obciążony do dop. masy brutto 3,5 t Przyspieszenie od 0-80 km /h w ciągu 35 sek. oraz od 40 do 80 km/h na 3-cim lub 4-tym w ciągu 27 sek. |  |  |
| - Silnik o mocy min. 160 KM. |  |  |
| - Moment obrotowy min. 350 Nm. |  |  |
| III. Zespół napędowy |  |  |
| - Skrzynia biegów manualna synchronizowana |  |  |
| - Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |
| - Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| - System stabilizacji toru jazdy typu ESP, |  |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu typu ASR, |  |  |
| - Układ wspomagania ruszania pod górę typu „hill assistant” lub równoważny |  |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |
| - Zawieszenie posiadające stabilizator obu osi. Zawieszenie przednie i tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne. |  |  |
| - Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. |  |  |
| V. System hamulcowy |  |  |
| - Ze wspomaganiem. |  |  |
| - Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| - Elektroniczny korektor siły hamowania |  |  |
| - Układ wspomagania nagłego hamowania |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |
| - Ze wspomaganiem. - 2 obrysowa średnica zawracania max 13,8 m |  |  |
| - Kolumna kierownicy regulowana min. w jednej płaszczyźnie |  |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
| - Kosz na śmieci. |  |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt. 4.5.5. oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe |  |  |
| - Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. |  |  |
| - Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. |  |  |
| - Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem. (podać markę i model) |  |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. |  |  |
| - Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. |  |  |
| - Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy o wymiarach minimalnych 500x500mm |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 – podpunkty od 4.3.2 do 4.3.4. i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |  |  |
| - Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 2000 W. |  |  |
| - Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem. |  |  |
| - Zasilanie zewnętrzne 230 V z min. 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. +przewód zasilający min 5 m. |  |  |
| - Min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym, |  |  |
| X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |  |  |
| - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego i dwoma światłami roboczymi skierowanymi do przodu – (podać markę i model). W komorze silnika zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |
| - Dodatkowe sygnały pneumatyczne (min. 4 trąby powietrzne) przystosowane do pracy ciągłej z własnym układem smarowania |  |  |
| - Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu stroboskopowego na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. |  |  |
| - Lampa niebieska typu stroboskopowego umieszczona w tylnej części dachu (podać markę i model) |  |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi. widoczne przy otwarciu o 90, 180 i 260 stopni |  |  |
| - Dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi |  |  |
| - Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| - Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, |  |  |
| - Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. |  |  |
| - Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych symbolem „S” oraz symbolami Państwowego Ratownictwa Medycznego. |  |  |
| XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |
| - Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. |  |  |
| - Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). |  |  |
| - Halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 9 do 19 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe |  |  |
| - Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Szafki górne przysufitowe z przeźroczystymi przesuwnymi szybkami zamknięciami. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną wzdłuż osi pomieszczenia dla pacjenta szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami. |  |  |
| - Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną i szafka na dwa pudełka rękawic. |  |  |
| - Uchwyt do kroplówki na min. 3 szt. mocowane w suficie. |  |  |
| - Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| - Centralna instalacja tlenowa z min. 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji tlenowej; punkty poboru gazu, przepływomierz, reduktory – załączyć do oferty) |  |  |
| - Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga podczas transportu (funkcja sterowana elektrycznie) – podać markę i model, potwierdzenie wykonanych pozytywnie badań przeciążeniowych na 10g – załączyć do oferty |  |  |
| - Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. |  |  |
| - Centralna instalacja próżniowa z regulatorem ssania, z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników. (deklaracja zgodności CE na elementy instalacji próżniowej; punkt poboru, regulator podciśnienia –załączyć do oferty) |  |  |
| XIII. Łączność radiowa |  |  |
| - kabina kierowcy z zainstalowanym radiotelefonem przewoźnym typu Motorola GM 360 lub równoważnym oraz radiotelefonem przenośnym Motorola GP 340 lub równoważnym; - wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; - wmontowana dachowa antena radiotelefonu o parametrach: - zakres częstotliwości 168-170 Mhz - impedancja wejścia 50 Ohm - współczynnik fali stojącej 1,6 - charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
| XIV. Pomieszczenie dla pacjenta |  |  |
| - Zestaw siedzeń umożliwiający przewóz co najmniej dwóch osób w pozycji siedzącej, wszystkie miejsca siedzące wyposażone w pasy bezwładnościowe, w tym: - co najmniej jeden fotel obrotowy o ustawieniu zgodnym z kierunkiem jazdy pojazdu oraz bokiem do kierunku jazdy (obrót w zakresie 90 stopni umożliwiającym obsługę pacjenta leżącego na noszach), fotele z podnoszonym do pionu siedziskiem oraz z zagłówkami i podłokietnikami; - Fotel obrotowy u wezgłowia noszy usytuowany przy szafce z blatem roboczym w taki sposób aby była możliwość siedzenia bokiem plecami zwróconymi w kierunku drzwi przesuwnych wejściowych, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem i 3 pkt. pasem bezwładnościowym (do oferty załączyć potwierdzenie wykonania badań wytrzymałościowych zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 na potwierdzenie oferowanych parametrów foteli) |  |  |
| - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| - Ściany boczne i sufit pokryte formami z tworzywa sztucznego pełnymi (bez żadnych pośrednich łączeń), łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. Ściana prawa wykonana z jednego elementu tworzywa sztucznego obejmującego również obudowy podstaw pod fotel/fotele obrotowe. |  |  |
| - Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. |  |  |
| - Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. |  |  |
| - Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |  |  |
| - Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym, wskaźnik poziomu naładowania akumulatora rozruchowego i dodatkowego, aktualny czas i data – funkcje dostępne z jednego panelu z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, |  |  |
| - Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem z możliwością płynnej regulacji temperatury, |  |  |
| - Uchwyt do mocowania pompy infuzyjnej. |  |  |

UWAGA:

NIE SPEŁNIENIE, CHOCIAŻ JEDNEGO WARUNKU „ TAK – WARUNEK WYMAGANY „ SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY