Wyposażenie medyczne ambulansu ratunkowego typ C

| Parametry graniczne urządzenia/wymagania formalne |  |  | Wartość wymagana(parametr graniczny | Parametry oferowane opis |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TAK/NIE |  |  |
| 1. NADWOZIE |  |  |  |  |  |
| Nosze główne wielozadaniowe na transporterze wielopoziomowym powinny posiadać następujące parametry |  |  |  |  |  |
| 1) przystosowane do prowadzenia reanimacji (twarda płyta na całej ich długości) |  |  | TAK |  |  |
| 2) nosze potrójnie łamane (z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha) |  |  | TAK |  |  |
| 3)z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni |  |  | TAK |  |  |
| 4) z kompletem szybkorozpinalnych pasów zabezpieczających o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy (dotyczy również pasów szelkowych ), dodatkowe pasy zabezpieczające dzieci w trakcie transportu nas noszach lub fotelach |  |  | TAK |  |  |
| 5) z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy |  |  | TAK |  |  |
| 6) z nie sprężynującym konturowym materacem z tworzywa sztucznego odpornego na środki dezynfekcyjne, część przeznaczona do leżenia nie powinna być śliska ułatwiającym ustawienie wszystkich pozycji transportowych w noszach |  |  | TAK |  |  |
| 7). ze składanym statywem do kroplówki umożliwiającym zamocowanie min. dwóch toreb z płynami infuzyjnymi |  |  | TAK |  |  |
| 8). Z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny równolegle do osi wzdłużnej noszy |  |  | TAK |  |  |
| Transporter wielopoziomowy pod nosze reanimacyjne powinien posiadać następujące parametry: |  |  |  |  |  |
| 1) z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |  |  | TAK |  |  |
| 2) możliwość zapięcia noszy głową lub nogami w kierunku jazdy |  |  | TAK |  |  |
| 3) wielostopniowa min. 6 poziomowa regulacja wysokości |  |  | TAK |  |  |
| 4) możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na 3 min poziomach pochylenia) |  |  | TAK |  |  |
| 5) możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z każdej strony noszy z blokadą do jazdy na wprost |  |  | TAK |  |  |
| 6) z systemem mocowania transportera do podstawy |  |  | TAK |  |  |
| 7) wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni (możliwość prowadzenia noszy bokiem) wraz z blokadą do jazdy na wprost, min 2 kółka wyposażone w hamulce |  |  | TAK |  |  |
| 8) konstrukcja noszy i transportera zabezpieczona przed korozją - (sposób zabezpieczenia podaje Wykonawca) |  |  | TAK |  |  |
| 9) skrócona instrukcja obsługi zestawu transportowego umieszczona w widocznym miejscu |  |  | TAK |  |  |
| 10) udźwig minimum 180 kg |  |  | TAK |  |  |
| 11). niezależny system składania się goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parę goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wykonanie tych czynności nawet przez jedną osobę |  |  |  |  |  |
| 12) deklaracja zgodności lub atest CE na zestaw –( dałączyć do oferty) |  |  | TAK |  |  |
| 13) dopuszczalna waga dla całego zestawu powinna być zgodna z normą PN EN 1865- proszę podać w formularzu wagę całego zestawu oraz jego ładowność. W przypadku ładowności powyżej 200 kg Zamawiający dopuszcza większa masę zestawu transportowego. |  |  | TAK |  |  |
| Defibrylator przenośny transportowy |  |  |  |  |  |
| 1)Zasilanie |  |  |  |  |  |
| a) bateryjne/akumulatorowe i sieciowe | TAK |  |  |  |  |
| b)ilość akumulatorów (baterii) min 2 | TAK |  |  |  |  |
| c)średni czas pracy z baterii (przy monitorowaniu) min. 2 godz. | TAK |  |  |  |  |
| d)ilość defibrylacji z energią 200 J przy pracy z baterii min. 80 | TAK |  |  |  |  |
| e)możliwość ładowania akumulatorów z AC 230 V 50 Hz +/- 10% | TAK |  |  |  |  |
| f)możliwość wymiany wyładowanego akumulatora bez przerywania pracy przy z zasilaniu wewnętrznym | TAK |  |  |  |  |
| 2)Funkcje / cechy |  |  |  |  |  |
| a)urządzenie przenośne , podać | TAK |  |  |  |  |
| b)ciężar monitora z możliwością defibrylacji max. 10 kg | TAK |  |  |  |  |
| 3)Monitorowanie funkcji życiowych : EKG |  |  |  |  |  |
| a)ilość kanałów ekg: min. 12 | TAK |  |  |  |  |
| b)interpretacja i analiza przebiegu ekg w zależności od wieku pacjenta | TAK |  |  |  |  |
| 4)Monitorowanie funkcji życiowych : NIBP |  |  |  |  |  |
| a)zakres pomiaru min. 1 -100% | TAK |  |  |  |  |
| b)czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | TAK |  |  |  |  |
| c)metoda pomiaru : Masimo lub FAST SpO2 | TAK |  |  |  |  |
| 5)Monitorowanie funkcji życiowych : SpO2 |  |  |  |  |  |
| a)zakres pomiaru min. 1 -100% | TAK |  |  |  |  |
| b)czujnik wielorazowego użytku typu klips na palec | TAK |  |  |  |  |
| c)metoda pomiaru : Masimo lub FAST SpO2 | TAK |  |  |  |  |
| 6)Defibrylacja |  |  |  |  |  |
| - łyżki defibrylatora dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |  |  |  |
| - elektrody defibrylująco-stymulująco- monitorujące | TAK |  |  |  |  |
| - defibrylacja ręczna | TAK |  |  |  |  |
| - defibrylacja półautomatyczna AED | TAK |  |  |  |  |
| - zakres dostarczanej energii min. 5 – 200 J | TAK |  |  |  |  |
| - ilość poziomów enrgetycznych dla defibrylacji zewnętrznej: min 13 (proszę podać ilość) | TAK |  |  |  |  |
| - dwufazowa fala defibrylacji | TAK |  |  |  |  |
| - kardiowersja | TAK |  |  |  |  |
| 7)Stymulacja przezskórna serca |  |  |  |  |  |
| - tryb stymulacji na żądanie i asynchroniczna | TAK |  |  |  |  |
| - zakres regulacji częstości impulsów stymulujących min. 50 – 150 / min. | TAK |  |  |  |  |
| - zakres regulacji amplitudy impulsów stymulujących min. 10 -150 mA | TAK |  |  |  |  |
| 8)Ekran |  |  |  |  |  |
| przekątna ekranu min. 8 cali | TAK |  |  |  |  |
| 9)Alarmy |  |  |  |  |  |
| alarmy wszystkich monitorowanych funkcji | TAK |  |  |  |  |
| 10)Drukarka | TAK |  |  |  |  |
| a)szerokość papieru min. 70 mm | TAK |  |  |  |  |
| b)ilość kanałów jednocześnie drukowanych: min. 3 | TAK |  |  |  |  |
| c)prędkość przesuwu papieru: min. 2 (25 i 50 mm/sek) | TAK |  |  |  |  |
| 11)Inne wymagania |  |  |  |  |  |
| - możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji | TAK |  |  |  |  |
| - Możliwość transmisji diagnostycznych badań ekg (12-o odprowadzeniowych) oraz innych zmierzonych funkcji życiowych przez telefon komórkowy | TAK |  |  |  |  |
| - Torba podręczna | TAK |  |  |  |  |
| - Dokumenty na dopuszczenie do obrotu i użytku na terenie Polski – wpis lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych (dołączyć ) | TAK |  |  |  |  |
| - certyfikat CE lub deklaracja zgodności( dołączyć ) | TAK |  |  |  |  |
| - Okres gwarancji.24 miesiące w tym dwa bezpłatne przeglądy po 12 miesiącach i po 24 miesiącach użytkowania | TAK |  |  |  |  |
| - Uchwyt ścienny -system mocowania defibrylatora do ściany bocznej w ambulansie spełniający wymagania wskazane w normie PN EN 1789:2007 umożliwający szybkie wyjęcie defibrylatora oraz jego zawieszenie posiadający CE lub deklarację zgodności (dołączyć do oferty) | TAK |  |  |  |  |
| Respirator transportowy |  |  |  |  |  |
| 1)Respirator zapewniający wentylację pacjenta z niewydolnością oddechową w czasie transportu i reanimacji |  | TAK |  |  |  |
| 2)Temperatura pracy min. od -100C do +400C( podać) |  | TAK |  |  |  |
| 3)Zasilanie z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu |  | TAK |  |  |  |
| 4)Elektroniczny nadzór i stereowanie parametrami wentylacji pacjenta |  | TAK |  |  |  |
| 5)Niezależne nastawienie objętości oddechowej(minutowej) oraz ilości oddechów |  | TAK |  |  |  |
| 6)Zastawka ciśnieniowa redukowana płynnie w zakresie min. 20-60 cm H2O( podać) |  | TAK |  |  |  |
| 7)Min. dwa tryby wentylacji: a) wentylacja kontrolowana CMV b) wentylacja wspomagana zsynchronizowana z wdechem pacjenta typu: SIMV, A/CMV |  | TAK |  |  |  |
| 8)Prowadzenie wentylacji typu PEEP w zakresie min. 5-20 l H2O |  | TAK |  |  |  |
| 9)Regulacja częstotliwości oddechowej w zakresie min.8-40 oddechów na minutę( podać) |  | TAK |  |  |  |
| 10)Alarm dźwiekowy i wzrokowy zgodnie z wymaganiami normy PN EN 794-3 |  | TAK |  |  |  |
| 11)Manometr ciśnienia zintegrowany w respiratorze |  | TAK |  |  |  |
| 12)Możliwość wykonywania przez pacjenta oddechów spontanicznychw obu trybach wentylacji |  | TAK |  |  |  |
| 13)min. dwupoziomoweustawienie wartosci stężenia tlenu: a) mix z powietrza dostepny w obu trybach wentylacji- należy podać wartości minimalne i maksymalne stężenia tlenu dla wartości cisnienia: 10, 15, 30 mbar przy objetosci oddechowej MV nastwionej na 3,5,11,14,20 l/min b) 100% tlenu |  | TAK |  |  |  |
| 14)Wyposażony w mozliwość podania pacjentowi tlenu o przeplywie min. 0-15 l/minutę |  | TAK |  |  |  |
| 15)Respirator zamontowany w zestawie do przenoszenia umozliwiajacym prznoszenie w ręku lub na ramieniu oraz zawieszenia na noszach |  | TAK |  |  |  |
| 16)Uchwyt ścienny z atestem CE z możliwością szybkiego i łatwego wyjmowania aparatu bez konieczności użycia klucza (dołączyć do oferty ) |  | TAK |  |  |  |
| 17)wyposazony w reduktor cisnienia oraz aluminiową butlę tlenowa o pojemności min 2,5 l z reduktorem ciśnienia |  | TAK |  |  |  |
| 18)2 komplety obwodu pacjenta( rury) |  | TAK |  |  |  |
| Krzesełko kardiologiczne |  |  |  |  |  |
| 4 koła w tym 2 skrętne możliwość złożenia do transportu w ambulansie wysuwane rączki przednie wysuwane uchwyt ramy oparcia gąsienicowy system płozowy do zjeżdżania po schodach udźwig powyżej 200 kg podpórka pod stopy pacjenta 2 pasy poprzeczne dodatkowe rączki tyle waga krzesełka do 10 kg waga systemu płozowego max. 4 kg. | TAK |  |  |  |  |
| Deska pediatryczna |  |  |  |  |  |
| do bezpiecznego transportu dziecka, wyposażona w pasy, komplet klocków do unieruchomienia głowy, i system pasów unieruchamiających , udźwig min. 45 kg prześwietlana dla promieni X , komplet w torbie futerale transportowym wykonanym z cordury, | TAK |  |  |  |  |
| Ssak ręczny |  |  |  |  |  |
| ssak mechaniczny, ręczny typu pistoletowego w komplecie z pojemnikiem i cewnikami dla dorosłych /5”/ i dzieci /o długości 3,5” i 14”/ wydajność min. 20 l/min | TAK |  |  |  |  |
| Ssak akumulatorowy |  |  |  |  |  |
| # Ssak akumulatorowo – sieciowy z możliwością zasilania 12 V użytkowanie w temperaturze min. – 15 º Cdo + 40ºC przechowywanie w temperaturze min. - 30ºC do + 60ºC precyzyjna stopniowa regulacja siły ssania regulowana przyciskami w zakresie do - 0,8 bar umożliwiająca dokładne ustawienie siły ssania w sytuacjach wykorzystywania aparatu przy zabiegach w okolicach delikatnych tkanek miękkich. przepływ min. 20 l/min wbudowany akumulator – czas pracy min. 40 min. żywotność baterii – podać ilość cykli ładowania. Zbiornik na wydzielinę wielokrotnego użytku o poj. min. 0,9 l przystosowany do sterylizacji w autoklawie | TAK |  |  |  |  |
| Pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | 2 szt. |  |  |  |  |
| transportowa z zasilaniem akumulatorowo sieciowym przystosowana do polskich strzykawek od 10 ml do 50 ml automatyczne rozpoznawanie strzykawki tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach objętościowych tryb pracy umożliwiający programowanie w jednostkach wagowych wbudowana biblioteka leków funkcja bezpiecznego podawania dawki uderzeniowej BOLUS, wskaźnik ciśnienia infuzji szybkość dozowania dawki uderzeniowej programowana co 1 ml/h czas pracy do 19 h zasilanie 220 V i 12 V z wtyczką do gniazda w ambulansie. | TAK |  |  |  |  |
| Ciśnieniomierz | 2 szt. |  |  |  |  |
| Ciśnieniomierz ze słuchawkami i kompletem mankietów: - dla dorosłych - dla dzieci - dla niemowląt - dla noworodków | TAK |  |  |  |  |
| Ciśnieniomierz stacjonarny |  |  |  |  |  |
| możliwość montażu do ściany w ambulansie kosz na mankiety duży czytelny zegar o średnicy 15 cm podziałka pomiaru skalowana co 2 mmHg zakres pomiaru – od 0 do 300 mmHg w komplecie mankiet dla dorosłych – 1 szt. | TAK |  |  |  |  |

| Szyny Kramera |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zestaw składający się z min. 13 szyn w różnych rozmiarach powleczenie szyn umożliwiające mycie i dezynfekcję torba do przenoszenia szyn | TAK |  |
| Szyny próżniowe |  |  |
| szyny próżniowe wykonane z materiału łatwo zmywalnego, odpornego na środki dezynfekcyjne, przenikalne dla promieni X, 3 rozmiary pozwalające na zastosowanie dla różnych grup wiekowych możliwość zastosowania jednej szyny jako kołnierza ortopedycznego akcesoria dodatkowe : pompka, zestaw naprawczy, torba | TAK |  |
| Kamizelka unieruchamiająca |  |  |
| przeznaczona do bezpiecznego wyciągania poszkodowanych z rozbitych samochodów i trudno dostępnych miejsc o ograniczonej przestrzeni gdzie nie można dotrzeć normalnymi noszami ( groty, studnie, zawały )unieruchomienie głowy, szyi, tułowia oraz kręgosłupa na całej jego długości, przy zachowaniu swobodnego dostępu do klatki piersiowej (monitorowanie, defibrylacja), regulowane pasy mocujące piersiowe ( 3 szt.) i biodrowe ( 2 szt. ) umożliwiające zastosowanie u dzieci i u kobiet ciężarnych, przenikalność dla promieni X, poduszka wypełniająca anatomiczne krzywizny ciała, 2 pasy stabilizujące głowę pokrowiec | TAK |  |
| Kołnierze unieruchamiające |  |  |
| sztywne, z możliwością sprawdzenia tętna na tętnicach szyjnych, regulacja podbródka unieruchomienie szyi w neutralnej, bezpiecznej pozycji, podparcie głowy w min. 3 punktach łatwy dostęp do tchawicy i żył szyjnych, z materiału zabezpieczającego wchłanianie krwi i wody, # przenikalny dla promieni X. | TAK |  |

| Glukometr |  |  |
| --- | --- | --- |
| zestaw zawiera (glukometr, nakłuwacz, min. 50 szt pasków, min. 50 szt lancetów) Mała kropla krwi pozwalająca na wykonanie pomiarów (2-3 mikrolitry), możliwość przesłania danych do komputera. Duży, czytelny wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD automatyczne wyłaczanie 1-2 minuty po ostatnim naciśnieciu przycisku. 1 szt. bateria litowa typu CR 2032 w aparacie + 2 szt dodatkowe zakres pomiaru 10-600mg/dl /0,6-33,3mmol/l/ waga max 50 g funkcja godziny i daty pamięć pomiarów średnia pomiarów wynik pomiaru już po 5 sek. | TAK |  |

| Worek samorozprężalny dla dorosłych | 2 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| silikonowy przezroczysty, do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie zawór bezpieczeństwa 60 cm H2O rezerwuar tlenu z przewodem silikonowym o długości 2 m. maska nr 5 i 3 | TAK |  |

| Worek samorozprężalny dla dzieci | 2 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| silikonowy przezroczysty, do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie zawór bezpieczeństwa 40 cm H2O rezerwuar tlenu z przewodem silikonowym o długości 2 m. maska nr 2 | TAK |  |

| Laryngoskopy dla dorosłych i dzieci | 2 szt. |  |
| --- | --- | --- |
| Konfiguracja kompletu: Laryngoskop z oświetleniem standardowym - rękojeść dla dorosłych - łyżki Mcintosh o rozmiarach 1+2+3+4 - rękojeść dla dzieci - łyżki Miller o rozmiarach 00;0 | TAK |  |
| Plecak ratunkowy |  |  |
| - pokrycie zewnętrzne – materiał typu cordura - pokrycie wewnętrzne – łatwo zmywalne pokrycie winylowe z możliwością modyfikacji wnętrza poprzez system odpinanych przegród i saszetek dodatkowe (min. 8) saszetki przezroczyste zaopatrzone w system mocujący do komory wewnętrznej oraz taśmy odblaskowe centralna przegroda komory głównej zaopatrzona w system mocujący sprzęt do intubacji i resuscytacji min. 5 kieszeni zewnętrznych, paski wewnętrzne do mocowania butli tlenowej pasy odblaskowe naszyte na konstrukcję ścian bocznych zewnętrznych oraz pasy naramienne odblaskowy trójkąt ostrzegawczy wszyty w ścianę przednią i tylną plecaka ampularium na 120 ampułek zintegrowane z kieszenią przednią torba intubacyjna zintegrowana z kieszenią przednią waga max. 4,5 kg, pojemność min. 50 l. | TAK |  |
| Torba ratunkowa pediatryczna | 2 szt. |  |
| # - Torba ratownicza w kolorze czerwonym, # - pokrycie zewnętrzne – cordura, # - pokrycie wewnętrzne – łatwo zmywalne, winylowe # - spód torby dodatkowo zabezpieczony przed przemakaniem poprzez wzmocnienie go od zewnątrz warstwą nieprzemakalną (winyl lub guma) # – dno torby od zewnątrz zaopatrzone w dodatkowe nóżki oddzielające dno torby od podłoża – uchwyt ręczny do przenoszenia- odpinany na sprzączki pasek do noszenia na ramię # – komora główna z odpinanymi na rzepy przegródkami i elestycznymi uchwytami do segregacji sprzętu – wyposażona w min. 5 odrębnych odpinanych na rzepy, kodowanych kolorami, określających przedziały wiekowe saszetek do segregacji sprzętu dla różnych grup wiekowych # – kompatybilna do saszetek miara wzrostu, podzielona na sektory o różnych kolorach odpowiadających kolorom saszetek # – min 2 boczne dodatkowe kieszenie # – pasy odblaskowe wszyte w konstrukcję ścian zewnetrznych torby # – pojemność min. 30 l # – waga max 3 kg # – deklaracja zgodności załączyć # – folder z dokładnymi parametrami technicznymi załączyć. | TAK |  |

| Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| --- | --- | --- |
| # Zestaw do konikotomii dla dorosłych # Zestaw do konikotomii dla dzieci # Nożyczki opatrunkowe – # Opatrunki hydrożelowe w 5 różnych rozmiarach – po 2 sztuki dla każdego rozmiaru ( 2x) | TAK |  |
| Aparat EKG |  |  |
| - aparat 3, 6 i 12 kanałowy - analiza i interpretacja - detekcja stymulatora serca - klawiatura alfanumeryczna - wyświetlacz graficzny pozwalający na prezentację 12 odprowadzeń EKG - zasilanie 90-240V 50/60 Hz akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu - liniowa głowica termiczna, automatyczna regulacja linii izoelektrycznej , zakłóceń sieciowych i pochodzenia mięśniowego - sygnał EKG: 12 odprowadzeń standardowych - interfejs komunikacyjny RS 232 - współpraca z przystawką spiro( badania spirometryczne) - czułość 2,5/5/10/20 mm/mV - prędkość zapisu 5/10/25/50/ mm/s | TAK |  |

_____________________________

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania oferenta)