## Załącznik nr 1

## Zestawienie parametrów granicznych przedmiotu zamówienia – ambulans ratunkowy typ C

Pieczęć wykonawcy

Marka i model oferowanego ambulansu typ C

......................................................................................................................................

Ilość .......................

Ambulans fabrycznie nowy, rok produkcji  - min. 2008

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego ambulansu:....................................................................................................................

| Parametry wymagane | TAK/NIE | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. Nadwozie |  |  |
| - Typu furgon z izolacją termiczną. |  |  |
| - Częściowo przeszklony z możliwością ewakuacji pacjenta i personelu. |  |  |
| - Przystosowany do przewozu min. 6 osób w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach. |  |  |
| - Wysokość przedziału medycznego min 1,80 m. |  |  |
| - Długość przedziału medycznego min 3,10 m. |  |  |
| - Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki o min 1800. |  |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą. |  |  |
| - Okna przedziału medycznego pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą. |  |  |
| - Uchwyt sufitowy dla pasażera przedziału kierowcy |  |  |
| - Częściowo przeszklona ścianka działowa oddzielająca kabinę kierowcy od przedziału medycznego z możliwością komunikacji kierowcy z personelem medycznym, dopuszcza się możliwość przechodzenia z przedziału medycznego do przedziału kierowcy. |  |  |
| - Lakier w kolorze białym. |  |  |
| - Dzielone wsteczne lusterka zewnętrzne |  |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi. |  |  |
| - Autoalarm. |  |  |
| - Poduszka powietrzna dla min. dla kierowcy, |  |  |
| - Homologacja na pojazd skompletowany lub inne dokumenty umożliwiające rejestrację ambulansu jako – M1/pojazd specjalny – karetka sanitarna (należy dostarczyć przy dostawie wraz z fakturą i kartą pojazdu). |  |  |
| II. Silnik |  |  |
| - Nowoczesny zasilany olejem napędowym z zapłonem samoczynnym, turbodoładowaniem, elastyczny, zapewniający przyspieszenie pozwalające na sprawną pracę w ruchu miejskim. |  |  |
| - Silnik o mocy min. 120 KM. |  |  |
| - Moment obrotowy min. 300 Nm. |  |  |
| III. Zespół napędowy |  |  |
| - Skrzynia biegów manualna synchronizowana lub automatyczna. |  |  |
| - Min. 5-biegów do przodu i bieg wsteczny. |  |  |
| - Napęd na koła przednie lub tylne. |  |  |
| IV. Zawieszenie |  |  |
| - Zawieszenie posiadające stabilizator minimum osi napędzanej. Zawieszenie tylne wzmocnione zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta (opisać oferowane rozwiązanie) lub zawieszenie hydropneumatyczne. |  |  |
| - Zawieszenie gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego. |  |  |
| V. System hamulcowy |  |  |
| - Ze wspomaganiem. |  |  |
| - Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania. |  |  |
| VI. Układ kierowniczy |  |  |
| - Ze wspomaganiem. |  |  |
| VII. Wyposażenie pojazdu |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki. |  |  |
| - Kosz na śmieci. |  |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym. |  |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb zintegrowane z nożem do cięcia pasów. |  |  |
| VIII. Ogrzewanie i wentylacja - układ ogrzewania zgodny z PN EN 1789 ppkt. 4.5.5. oraz charakteryzujący się parametrami nie gorszymi jak poniższe |  |  |
| - Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik. |  |  |
| - Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem. |  |  |
| - Inny niezależny od silnika system ogrzewania przedziału kierowcy i przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem, umożliwiający niezależne ogrzanie silnika przed rozruchem. (podać markę i model) |  |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna. |  |  |
| - Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy. |  |  |
| - Okno dachowe (szyberdach) montowany w suficie nad wezgłowiem noszy o wymiarach minimalnych: 900x500mm. |  |  |
| IX. Instalacja elektryczna - instalacja elektryczna powinna być sporządzona w sposób zapewniający jej bezpieczne działanie zgodnie z PN EN 1789 – podpunkty od 4.3.2 do 4.3.4. i charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |  |  |
| - Alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o mocy min. 1200 W. |  |  |
| - Dwa akumulatory o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu. |  |  |
| - Automatyczna ładowarka akumulatorowa sterowana mikroprocesorem (podać markę i model). |  |  |
| - Zasilanie zewnętrzne 230 V z 2 gniazdami wewnętrznymi z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  |  |
| - Min. 3 gniazda 12 V w przedziale medycznym, |  |  |
| X. Oznakowanie, oświetlenie, sygnalizacja dźwiękowa - w pojeździe powinien znajdować się układ ostrzegania zarówno optycznego, jak i akustycznego - zgodnie z przepisami ustawy „Prawo o ruchu drogowym” oraz powinien on charakteryzować się nie gorszymi parametrami jak poniżej |  |  |
| - Belka świetlna umieszczona na przedniej części dachu pojazdu ze światłami wyładowczymi typu stroboskopowego – (podać markę i model). W belce zamontowany głośnik o mocy min. 100 W, sygnał dźwiękowy modulowany – zmiana modulacji klaksonem, możliwość podawania komunikatów głosowych. |  |  |
| - Dodatkowe sygnały pneumatyczne przystosowane do pracy ciągłej. |  |  |
| - Dwie niebieskie lampy pulsacyjne typu stroboskopowego na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej. |  |  |
| - Lampa niebieska typu stroboskopowego umieszczona w tylnej części dachu |  |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po otwarciu drzwi. |  |  |
| - Dodatkowe migacze zamontowane w górnych, tylnych częściach nadwozi |  |  |
| - Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po dwa z każdej strony, z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. |  |  |
| - Pas odblaskowy barwy niebieskiej i czerwonej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, |  |  |
| - Z przodu pojazdu napis: lustrzane odbicie słowa „AMBULANS”. |  |  |
| - Oznaczenie typu karetki na bokach, drzwiach tylnych oraz oznaczenie symbolem Państwowego Ratownictwa Medycznego. |  |  |
| XI. Oświetlenie wewnętrzne przedziału medycznego - oświetlenie zapewniające prawidłową pracę personelu medycznego zgodne z PN EN 1789 ppkt. 4.5.6. oraz charakteryzujące się parametrami nie gorszymi jak poniżej |  |  |
| - Światło rozproszone umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego min. 6 punktów świetlnych. |  |  |
| - Oświetlenie halogenowe regulowane umieszczone w suficie nad noszami punktowe (min. 2 szt.). |  |  |
| - Halogen zamontowany nad blatem roboczym |  |  |
| XII. Wyposażenie pomieszczenia dla pacjenta - pomieszczenie dla pacjenta powinno pomieścić urządzenia medyczne wyszczególnione w normie PN EN 1789 w tabelach od 10 do 20 dla ambulansu typu C, powinien on być zamontowany w sposób bezpieczny, uniemożliwiający uszkodzenie go lub zranienie osób w poruszającym się pojeździe |  |  |
| - Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu. W zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz wysuwaną szafę tzw. „aptekę” z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami. |  |  |
| - Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych, z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną. |  |  |
| - Uchwyt do kroplówki na min. 2 szt. mocowane w suficie. |  |  |
| - Zabezpieczenie urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem się w czasie jazdy, gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia. |  |  |
| - Centralna instalacja tlenowa z min. 2 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, min. 1 przepływomierz obrotowy o przepływie od 0 do 15 litrów/min., wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego, 2 szt. butli tlenowych 10 litrowych z reduktorami. |  |  |
| - Laweta pod nosze główne z przesuwem bocznym, wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy, |  |  |
| - Szyna Modura o dł. min. 30 cm zamocowana na ścianie lewej. |  |  |
| - Centralna instalacja próżniowa z 1 pkt. ssącym wyposażona w słój na wydzielinę o poj min 1L. Słój zakończony przewodem ssącym o długości min 1,5m, zakończony łącznikiem do cewników. |  |  |
| XIII. Łączność radiowa |  |  |
| - W kabinie kierowcy zainstalowany radiotelefon przewoźny Motorola GM360 lub równoważny, (instalacja wmontowana do samochodu z anteną dachową). |  |  |
| XIV. Pomieszczenie dla pacjenta |  |  |
| - Dwa obrotowe fotele na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i podłokietnikami – do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych foteli zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 |  |  |
| - Fotel u wezgłowia noszy usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, regulowanym zagłówkiem i 3 punktowym pasem bezwładnościowym – do oferty załączyć protokoły z badań wytrzymałościowych fotela zgodnie z REG EKG nr 14 i nr 17 |  |  |
| - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
| - Ściany boczne i sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, niepalne i nietoksyczne. |  |  |
| - Miejsce mocowania noszy podbierakowych. |  |  |
| - Miejsce mocowania krzesełka kardiologicznego. |  |  |
| - Miejsce mocowania deski ortopedycznej. |  |  |
| - Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. |  |  |
| - Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie z niego w czasie jazdy. |  |  |
| - Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu. |  |  |
| - Termometr wskazujący temperaturę w przedziale medycznym. |  |  |
| - Ogrzewacz płynów infuzyjnych z termostatem |  |  |
| XVI. Nosze główne |  |  |
| - Przystosowane do reanimacji – twarda płyta na całej powierzchni - Z płynną regulacją podnoszenia tułowia do kata min. 75° oraz pozycją przeciwwstrząsową i zmniejszającą napięcie mięśni brzucha, - Wysuwane uchwyty do przenoszenia, - Z możliwością ustawienia noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy, z bezpiecznym błyskawicznym łączeniem z transporterem, - Wyposażone w konturowy materac i komplet pasów szelkowych oraz pasy do mocowania nóg, - Statyw na pojemnik z płynami infuzyjnymi. |  |  |
| XVII. Transporter noszy głównych |  |  |
| - Wielopoziomowy - z minimum sześciopozycyjną regulacją wysokości, zapewniający automatyczne składanie i rozkładanie podwozia jezdnego, - Posiadający 4 kółka, hamulce na przynajmniej 2 kółkach jezdnych, - Umożliwiający mocowanie noszy z transporterem na lawecie: - Zapewniający możliwość szybkiego wpięcia i wypięcia zestawu, - Zapewniający automatyczne zapięcie zestawu po jego wprowadzeniu do ambulansu, - Zapewniający obciążenie dopuszczalne masą co najmniej - 200 kg. - Masa całego zestawu transportowego max. 51 kg. - Deklaracja zgodności CE – załączyć do oferty oraz badania wytrzymałościowe na 10g całego zestawu transportowego. XVIII. Dodatkowe wyposażenie medyczne: - Nosze podbierakowe - Krzesełko kardiologiczne - Materac próżniowy - Respirator transportowy z zasilaniem bateryjnym - Defibrylator przenośny akumulatorowy z możliwością monitorowania EKG - Deska ortopedyczna - Pulsooksymetr przenośny - Pompa infuzyjna bateryjno-sieciowa - Aparat do mierzenia RR przenośny z dwoma rodzajami mankietów - Zestaw kołnierzy do unieruchamiania kręgosłupa szyjnego lub kołnierz uniwersalny dla dorosłych i dzieci 3 szt. - Zestaw szyn do unieruchamiania złamań 5 szt. - Glukometr - Worek samorozprężalny dla dorosłych z komp. Masek twarzowych - Worek samorozprężalny dla dzieci i noworodków z komp. masek twarzowych 15. Laryngoskop dla dorosłych z kpl. Łyżek typu McIntosh 1 szt 16.Laryngoskop dla dzieci z kpl.łyżek 1szt. 17. Torba podstawowa 1szt 18. Torba pediatryczna 1szt. 19. Torba opatrunkowa 1szt. 20. Jednorazowy zestaw do konikotomii 1szt. 21. Jednorazowy zestaw do drenażu opłucnej z zastawką bezzwrotną 1szt. 22. Zestaw porodowy jednorazowy 1szt. 23. Zestaw do oparzeń w tym materiały schładzające 24. Reduktory z szybkozłączkami i przepływomierzem 2 szt. |  |  |